Лабораторна робота №

Калібрування і повірка засобів вимірювання тиску

    - Мета роботи

Ознайомитись з будовою і принципом дії технічних засобів для вимірювання тиску. Набути практичних навиків при повірці і калібруванні систем вимірювання тиску. Вивчити методику обробки і представлення результатів калібрування, повірки ЗВТ.

    - Програма роботи

Під час заняття студент повинен самостійно ознайомитись з будовою і принципом дії технічних засобів, які використовуються в системах для вимірювання тиску. Провести калібрування і повірку засобів вимірювання тиску. Здійснити обробку результатів повірки ЗВТ використовуючи ПЕОМ. У кінці роботи студент повинен скласти висновок, який би відображав результати калібрування і повірки ЗВТ.

- 3 Основні теоретичні положення

При централізованому контролі і управлінні технологічним процесами необхідно значення вимірюваних параметрів від різних точок технологічних об’єктів звести до єдиного пункту контролю і управління. В даній лабораторній роботі розглядаються засоби вимірювання тиску (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Лабораторна установка для калібрування і повірки засобів вимірювання тиску.

Вона складається з вантажно-поршневого манометра 1, в склад якого входять (колонки для сталевих вантажів 2), робочого манометра 3, робочого еталону (зразковий манометр) 4.

Калібрування - це операція надання показам засобу вимірювання міри вимірюваної величини в нормальних умовах. Ця міра передається з визначеною точністю, що виражається через граничну похибку каліброваного засобу вимірювання. Метою калібрування є визначення і фіксація характеристики вимірювального засобу або системи з похибкою, що не перевищує наперед заданої величини[4].

Існують такі основні способи калібрування засобів вимірювання та вимірювальних ЗВТ :

- Використання типових (печатних) шкал. Для більшості робочих і багатьох взірцевих приладів використовуються типові шкали, які виготовляються попередньо у відповідності з рівнянням статичної характеристики ідеального приладу.

- Індивідуальне калібрування шкал. Її здійснюють в тих випадках, коли статична характеристика приладу нелінійна або близька до лінійної, але характер зміни систематичної похибки в діапазоні вимірювань випадковим чином змінюється від приладу до приладу даного типу. Індивідуальне калібрування виконується таким чином :

- на попередньо відрегульованому приладі встановлюють шкалу з ще ненанесеними відмітками ;

- на даний прилад подають декілька наперед заданих або вибраних значень вхідної величини ;

- на шкалі наносять відмітки, що відповідають положенням показника при цих значеннях вимірюваної величини, а відстань між відмітками поділяють на рівні частини .

- калібрування умовної шкали. Умовною називається шкала, яка має деякі умовні рівномірно нанесені ділення, наприклад, через міліметр або кутовий градус. Калібрування шкали полягає у визначенні при допомозі взірцевих мір або вимірювальних приладів значень вимірюваної величини, яка відповідає деяким відміткам шкали. В результаті визначають залежність числа ділень шкали, які пройдені показником, від значень вимірюваної величини .

Під повіркою розуміють сукупність операцій, виконання яких дозволяє стверджувати, що покази засобу вимірювання відповідають встановленій характеристиці в межах допустимої похибки.

Методика повірки приладів тиску складається з наступних етапів (відповідно міждержавному стандарту ГОСТ 8.008-72):

- Зовнішній огляд приладу. Прилад не повинен мати пошкоджень і дефектів .

- Встановлення стрілки на нульову відмітку. Стрілка приладу повинна встановлюватися з допомогою коректора нуля на нульову відмітку шкали при значенні вхідного сигналу 80=0.2 кгс/см2 .

- Провірка герметичності вузла чутливого елемента вимірювального блоку приладу. Герметичність визначається при витримці його на верхній границі вимірювання. Прилад вважається герметичним, якщо протягом 5 хвилин зміна показів не перевищує 1% від діапазону показів приладу .

- Визначення основної похибки і варіації

- шляхом встановлення стрілки приладу, що повіряється на відмітку шкали і визначення вхідного сигналу, що відповідає цій відмітці, а також визначення дійсного вхідного сигналу по взірцевому приладі .

- шляхом задання по взірцевому приладі значення вхідного сигналу, що відповідає повіряємій відмітці, і відрахунку по шкалі приладу, що повіряється .

Основну похибку визначають шляхом порівняння дійсних значень з розрахунковими,

які шукаються за формулою :

Р	, .

8Р = 0.2 + 0.8	 (2.1)

Ртах

де Р — значення тиску в точці повірки, Ртах — верхня межа вимірювань .

Основну похибку приладів класу точності 0.5 визначають не менше ніж при 9 значеннях вхідного сигналу ; класу точності 1; 2.5 — не менше ніж при 6 значеннях вхідного сигналу рівномірно розподілених в діапазоні вимірювань (в тому числі нульове значення вхідного сигналу). Повірку проводять в двох напрямках : прямому і зворотньому.

Варіація визначається як різниця між показами приладу при прямому і зворотньому ході в одній і тій самій оцифрованій точці шкали .

Повірка ЗВ проводиться тоді, коли виникає сумнів у зберіганні позначених (паспортних) його якостей. Крім того її проводять після калібрування і для періодичного контролю приладу.

Повірка- встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

  - Порядок виконання роботи

Калібрування засобів вимірювання тиску ( ЗВТ )

    - Здійснити зовнішній огляд елементів лабораторної установки (рисунок 2.1) і підготовити її до експлуатації.

    - В один із штуцерів вантажо-поршневого манометра вкрутити манометр електричний дистанційний, а в інший — контрольний манометр.

    - За допомогою контрольного манометра прокалібрувати ЗВТ. Для цього за допомогою штурвала створити тиск на контрольному манометрі рівний 1 кгс/см2 і при цьому зняти покази вторинного приладу в поділках шкали.

    - Калібрування продовжити до тиску 7 кгс/см2 збільшуючи тиск щоразу на	1кгс/см2. Результати

калібрування занести в таблицю 2.1

Таблиця 2.1 — Таблиця калібрування ЗВТ

| Покази робочого манометру |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покази робочого еталону , кгс/см2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Повірка засобів вимірювання тиску

    - Здійснити повірку засобів вимірювання тиску згідно викладеної методики: для цього провести зовнішній огляд приладів, при потребі встановити стрілку на нуль та провірити герметичність. За допомогою вантажо-поршневого преса (еталонних вантажів) створюють тиск на вторинному приладі рівний 1 кгс/см2 і записують в таблицю покази контрольного манометра.

    - Після цього тиск поступово підвищують до значення 10 кгс/см2 щоразу збільшуючи його на 1 кгс/см2 і записують покази контрольного манометра в таблицю 2.2.

    - Повторити вимірювання при зворотньому ході і занести одержані дані в протокол повірки (таблицю 2.2 ).

Протокол повірки ЗВТ, що повіряється:

робочий манометр для вимірювання тиску, класу точності 	 .

Рік виготовлення 	, заводський № 	 .

Діапазон вимірювання 	.

робочий еталон : вантажо-поршневий манометр класу точності 	 .

Рік виготовлення 	, заводський № 	.

Діапазон вимірювання 	.

Таблиця 2.2 — Протокол повірки системи вимірювання

тиску

| Покази ван- тажо- Поршневого манометра, кгс/см2 | Покази робочого ЗВТ |  | Середнє значення тиску кгс/см2 | Похибки |  |  | Варіація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Абсолютна кгс/с2 | Відносна % | При -вед. % |  |
|  | Прям. хід | Звор. хід |  |  |  |  |  |
| Р | Рпр | Рзв | РсЕР | ДР | Д | Г | Д |

    - Здійснити обробку результатів повірки за допомогою ПЕОМ .

    - У висновку до роботи оцінити лінійність калібрувальної характеристики, а за результатами повірки визначити допустиму основну похибку ЗВТ .

  - Обробка результатів. Основні формули

    - Знаходимо середнє значення за формулою :

(2.2)

Р _ РПР + РЗВ

СЕР ~	2

    - Знаходимо абсолютну похибку вимірювання :

\Р = Р - РСЕР	(2.3)

    - Знаходимо відносну похибку вимірювання :

„ \Р	, ч

З = —. 100%	(2.4)

    - Знаходимо приведену похибку вимірювання : др

у = — .100%,	(2.5)

де N — нормоване значення, яке чисельно

дорівнює діапазону вимірювання

    - Знаходимо варіацію показів :

(2.6)

Д = р - Р

= ПР - ЗВ

- 6 Контрольні запитання

    - В чому полягає принцип дії засобів вимірювання тиску?

    - Що таке процедури калібрування і повірки? Де і коли їх застосовують?

    - В чому полягає суттєва різниця між калібруванням і повіркою.

    - Яка різниця між повіркою одного засобу вимірювання і вимірювальних засобів? Чому?

    - Принцип роботи вантажо-поршневого манометра.

    - Будова і принцип дії електричного, дистанційного манометра.

    - Одиниці для вимірювання тиску та їх взаємозамінність.

Порядок повірки засобів вимірювання